Near field methoden:

Scanning probe microscopie

- Algemeen

- Atomic force microscopie

- Instrumentatie

- Krachten tussen tip en object

- Contact mode AFM

- Non-contact mode AFM

- Andere AFM

- Artefacten

- Toepassingen

- Scanning tunneling microscopie

- Instrumentatie

- Tunneling

- Spectroscopie

- Scanning near field optical microscopie

1) Algemeen

Far field: 		Detector ver van details

Near field: 	Detector dichtbij details

(

Scanning probe microscopie:

SPM varianten

Gemeenschappelijk:

Scherpe tip scant oppervlak en meet fysische eigenschap als functie van plaats.

| Fysische eigenschap | Naam |
| --- | --- |
| Tunnelstroom | Scanning tunneling microscopie |
| Kracht | Atomic force microscopie |
| Licht | Scanning near field optical microscopie |
| Lading | Elektrostatic force microscopy |
| Magnetisme | Magnetic force microscopy |
| Elektrochemische stroom | Scanning elektrochemical microscopy |
| Geluid | Near field acoustic microscopy |
| Temperatuur | Scanning near field thermal microscopy |
| Enzovoorts | Enzovoorts |

Verplaatsing

De (x,y,z) verplaatsing van de tip wordt gestuurd door een piëzo-elektrisch element, gecontroleerd door elektrische spanning.

Meest gebruikt: buisvormig piëzoelement

Nauwkeurigheid: 10-1 tot 10-2 Å.

Twee scan modes:

- Constant height mode

Alleen (x,y) translatie, z blijft constant.

- Snel

- Geen kwantitatieve hoogteinfo

- Constant force/current mode

(x,y) translatie; z varieert waarbij de tip-object interactie constant blijft.

- Traag, door feedback loop

- Kwantitatieve hoogteinfo

Trillingen vormen een probleem

Oplossingen:

- Eigentrillingen (hoogfrequent)

- Microscoop mechanisch stabiel

- Resonantie frequentie >> sample frequentie ( microscoop is klein, compact en stijf.

- Trillingen van buiten (laagfrequent)

- Trillingsarme, zware tafel

- "Verende" ophanging

- Niet praten

- Afschermen van omgeving

2)	Atomic force microscopie

- Instrumentatie

De atomic force microscoop meet kracht als functie van plaats.

Hefboom

- De krachtsensor in AFM is een hefboom met aan het einde een scherpe tip die het oppervlak aftast.

- De afbuiging of resonantiefrequentie is een maat voor de gemeten kracht: (z = cF

Eisen hefboom:

- Heel kleine veerconstante, c

- Resonantiefrequentie (0 =(c/m)1/2 is hoog

Dus: dun en licht.

Twee types hefboom:

- Driehoekig: meting kracht ( oppervlak

- Rechthoekig: meting laterale (wrijvings) kracht

Materiaal: SiN, Si, SiO2

Maten:

- c ( 1 N/m 	( 	Dikte ( 1(m

- m = klein 	(	Lengte ( 100 (m

- (0 = 10 - 100 kHz

Meting buiging hefboom

Meestal door de verplaatsing van een via de hefboom gereflecteerde laserstraal te registreren met een quadrantdiode.

Ook geschikt voor meting in een vloeistof.

- Krachten tussen tip en object

- v.d. Waals interactie tussen twee atomen:

(energie)

(kracht)

- v.d. Waals interactie tussen sferiche tip en plat oppervlak

Contact ( non-contact mode

Contact mode: F < 0 ( afstotend

- Tip "drukt" tegen object

- Sterke Bornse repulsiekracht

- Atomaire resolutie mogelijk

- Alleen voor harde preparaten

Non-contact mode F > 0 ( aantrekkend

- Tip staat los van object

- Zwakke, langzaam vervallende (1/s2) v.d. Waals kracht ( Lagere resolutie

- Ook voor zachte preparaten

- Contact mode AFM

- Constant force mode

- Kracht (buiging) cantilever is constant; hoogte tip varieert

- Geeft hoogteprofiel z(x,y)

- Error signal mode

- Scan in constant force mode

- Meet buiging cantilever, die even verandert tijdens correcties door feed back loop

- Differentierend karakter: detecteert grote en kleinste hoogteverschillen

- Kwalitatief

- Atomaire resolutie bij kristalvlakken

- Scan in constant height, constant force of error signal mode

- Tipdiameter >> atoomdiameter

- Geen "echte" atomaire resolutie, maar afbeelding periodiciteit

AFM met atomaire resolutie van vet-kristal.

- Non-contact AFM

We meten zwakke, aantrekkende v.d. Waals krachten met een 1/s2 verval.

- Grotere afstand tip-oppervlak (( 10 nm) ( lagere resolutie;

- Zwakke krachten alleen te meten met verschuiving resonantiefrequentie van trillende hefboom;

- Zachte preparaten kunnen onderzocht worden.

Zacht preparaat beschadigd door contact-mode AFM.

Meting met oscillerende tip

- Laat de cantilever, aangedreven door een piezo-element, trillen in de buurt van de resonantiefrequentie, (0.

- F' = dF(z)/dz

- Meet  en dus F' als functie van plaats (x,y);

- We krijgen een afbeelding van dF(z)/dz als functie van plaats (x,y);

- Meestal in constant dF(z)/dz mode ( hoogteprofiel.

Gevoeligheid trillende tip

- Benedenlimit (( door thermische vibra-tie hefboom. Bij kamertemperatuur geeft dit dF/ds|min = 10-4 - 10-5 N/m

- Omdat F(s) ( 1/s2  (

F(s)|min = -s/2.dF/ds|min

- Voor s = 10 nm en dF/ds|min = 10-4 N/m is F(s)|min = 5.10-13 N

- Voor een hefboom-veerconstante c = 1 N/m en (s|min = c.F(s)|min geldt (s |min = 5.10-3 Å!

- Deze kleine doorbuiging van de hefboom is niet rechtstreeks te meten!

Intermittant contact mode ("Tapping" mode)

- Oscillerende tip raakt het object "net" ( geeft verandering in amplitude of fase van de trillende cantilever;

- Constant houden van de amplitude (fase) onder variatie van hoogte geeft hoogte-profiel z(x,y);

- Voordeel: Geen schuifkracht, alleen loodrechte kracht op preparaat. Ook zachte preparaten kunnen met hoge resolutie onderzocht worden.

- Artefacten bij AFM

- tip-artefacten

Het opgemeten beeld is een vermenging van het tip- en het oppervlakteprofiel:

Remedie: Gebruik een steile, spitse tip.

- Drift

Het object verplaatst zich tijdens scannen:

Remedie: Stabiele opstelling + snel scannen

- Beschadiging object door schuifspan-ning onder tip

Remedie: non-contact of intermittant contact AFM

- Geadsorbeerde waterlaag

Capillariteitswerking van waterlaagje trekt de tip met "grote" kracht omlaag:

Remedie: Onder water (of andere vloeistof) of in hoog-vacuüm scannen.

- Andere ellende:

Trillingen, elektrische storingen, niet-lineariteit piëzo-elementen, magie....

- Toepassingen

Onderzoek van oppervlakken op micro-meter en nanometerschaal in de biologie en materiaalkunde.

Voordelen:

- Hoge resolutie (nm)

- Niet destructief

- In-situ en ex-situ

- Geen preparatie nodig

- Nanotechnologie

Bijvoorbeeld kristaloppervlakken:

# Text boxes

tip

s

piezo

0  200 kHz