3) Scanning tunneling micro-	scopie

De STM meet stroom tussen een scherpe tip en een elektrisch geleidend preparaat als functie van plaats.

Omdat de tunnelstroom zeer snel afneemt voor toenemende afstand, legt STM de kleinste details vast: ( "Echte" atomaire resolutie is mogelijk.

- Instrumentatie

In plaats van kracht bij AFM, meet STM elektrische stroom als functie van plaats.

Typische voltages: 	mV - Volts

Typische stroom: 	10 pA - 10 nA

Tip

- Elektrisch geleidend

- (Atomair) scherpe punt

- Hard

Wolfraam STM naalden aangescherpt via ionmilling.

- Vacuum: Wolfraamdraad met (elektro)chemisch/ion milling geetste punt

- Niet-vacuum: Doorgeknipt Pt-Ir draadje

Afbeeldingswijzen

- Constant height mode

(x,y) translatie, z is constant, stroom varieert

- Snel

- Geen kwantitatieve hoogteinfo

- Constant current mode

(x,y) translatie, z varieert waarbij de tunnelstroom constant blijft

- Traag, door feedback loop

- Kwantitatieve hoogteinfo

c)	 Spectroscopie: I(Vbias).

- Tunneling

Eén-dimensionaal model

Elektron tunnelt van tip naar object via barrière. Aanname: géén tunneling terugwaarts.

E: 		Energie elektron in tip

((=U):	Barrièrepotentiaal (= werkfunctie)

a:		Breedte barrière

Schrödinger vergelijking:

- Metalen tip

Oplossing (E > 0):

- Vacuümgebiedje

Oplossing (E -U) < 0):

U = barrièrehoogte

iii) Randvoorwaarden:

Om de twee oplossingen aan elkaar te kop-pelen hebben we drie randvoorwaarden:

- Als a (  (: (' ( 0

Dus D = 0

- Continuïteit bij z = 0: ((z=0) = ('(z=0)

Dus B = C

- Continuïteit bij z = 0:

Dus Ak = -(C

iv) Oplossing:

- Tip ( z < 0):

- Barrière (z > 0):

Tunnelsnelheid

Aanname: Er tunnelen géén elektronen terug ( Tunnelsnelheid, I, evenredig met kans op deeltje op z = a.

Kort gezegd:

,

met

.

Drie gevallen ((tip ( of = (sample)

- Vbias = 0: Geen tunnelstroom;

- Vbias,sample > 0: Elektronen tunnelen van tip naar sample;

- Vbias,sample < 0: Elektronen tunnelen van sample naar tip.

Tunnelstroom met bias:

,

met

= gemiddelde potentiaal tussen z = 0 en z = a:

Consequentie: De stroom varieert exponentieel (d.w.z. sterk!) met de tip-sample afstand a. ( Atomaire resolutie is mogelijk.

Vele energieniveaus

Zowel de tip als het sample hebben niet één maar véle energieniveaus:

Hierdoor ontstaan er vele tunnelmogelijk-heden van een vol (Ef '< E < Ef) naar een leeg niveau (E > Ef').

Totale tunnelstroom

Itotaal =

(alle energieën in tip

[aantal elektronen met energie E in tip] x  	[aantal lege plaatsen met energie E in 	  	  sample]

x 	[tunnelkans tussen deze twee niveaus 	  	  met energie E]

dE

of

met

en

.

Consequentie:

STM opnames van {110} GaAs. (a) Sample bias + 1.9 V; (b) Sample bias -1.9 V.

- Positieve sample bias

Lege niveaus in sample worden gevuld met elektronen uit de tip. Afbeelding lege orbitalen (Ga-atomen).

- Negatieve sample bias

Volle niveaus in sample geven electronen af aan tip. Afbeelding volle orbitalen (As atomen).

- Spectroscopie

Spectroscopie bij STM: Lokale meting van I-V curven om de plaatsafhankelijke "density of states" (sample(E,r) te achterhalen.

Methoden:

- Vastleggen van een aantal beelden in constant current mode bij verschillende Vbias.

- Aanname: (tip(E) = constant

- Kwalitatief

- Veel opnames ( driftprobleem

- Vermenging topografische en spectroscopische informatie.

- dI/dV metingen

Differentiëren van

geeft

- (tip(E) ( constant en T(E,eV,r) verandert geleidelijk met V ( 2e term verandert langzaam met V

- (tip(0) en T(eV,eV,r) zijn constant.

Dus dI/dV = C(sample(r,eV) + geleidelijk veranderende achtergrond.

Meting dI/dV:

- Snelle wisselspanning over Vbias

V = Vbias,// + V~

- Directe meting I-V curves op verschil-lende plaatsen en daarna differentieren.

STM-spectroscopie van Si-(111) oppervlak. dI/dV spectra gemeten in een 10 x 10 raster toont de plaatsafhankelijke density of states.

- Toepassingen STM

- Elektrisch geleidende (kristal)opper-vlakken (surface science):

- Halfgeleiders (Si, Ge, GaAs, C)

- Supergeleiders

- Metalen (Au, Ag etc.)

- Adsorptielagen op elektrisch geleidende substraten (surface science, katalyse, (bio)chemie)

- Oxidelagen op metalen

- Elektrochemie

- Organische moleculen

- Bio-macromoleculen (DNA, eiwit)

Voorbeeld:

STM opname van organische moleculen op een (0001) grafietoppervlak.

4) 	Scanning near field optical 	microscopy (SNOM)

- Principe

Belichten via metaalplaatje met gat w << (, dicht tegen het object (d << (): geeft oplos-send vermogen << (.

- Problemen

- Lichtopbrengst is zeer gering:

I ( w6

- Afstand gat ( object moet tijdens scannen constant op ~10 nm worden gehouden.

- Oplossing: De fiber

- Belichting:

- Via spitse fiber, opzij bedekt met aluminium coating. Tipdiameter ~ 100 nm.

- Vergroting lichtopbrengst:

- Laser als lichtbron

- Collectorlens onder preparaat

- Gebruik fotomultiplier

- Constante tip - sample afstand

- Non-contact mode AFM door meting schuifkrachten van horizontaal trillende fiber.

- Constant height mode geeft tevens hoogteprofiel.

- Toepassingen SNOM

- Detectie optische eigenschappen

- absorptie

- brekingsindex

- luminescentie

- Raman verstrooiing

- fotogeleiding

- hoogteverschillen

als functie van plaats, met een resolutie van ~ 20-50 nm.

- Meting luminescentie van individuele moleculen op een substraat.

Veelbelovend, maar complex qua uitvoering en interpretatie.

# Text boxes

met